**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на ремонт гастроскопа FG-29V заводской номер А113366 производство Пентакс

Заказчик: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

Адрес нахождения:142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22

***Перечень работ:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование работ** | **Ед.измер.** | **количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Диагностика неисправности.** |  |  |
| 1.1. | Не работает поворот «верх» сорваны кольца стопора |  |  |
| 1.2. | Следы влаги в оптике окуляра |  |  |
| 1.3. | Точки на фибре |  |  |
| 1.4 | В контакторе отсутствует колпачок с линзой и защитная трубка  |  |  |
| 1.5 | Отсутствуют форсунки подачи вода воздух  |  |  |
| **2.** | **Запасные части требуемые для ремонта.** |  |  |
| 2.1  | Форсунки подачи вода воздух | шт | 2 |
| 2.2 | Колпачок с линзой | шт | 1 |
| 2.3 | Защитная трубка | шт | 1 |
|  2.4 | Кольца стопора | шт | 1 |
|  2.5 | Уплотнительные кольца | шт | 2 |
|  2.6. | Расходные материалы | комплект | 1 |
| **3.** | **Работа** |  |  |

**Требования к качеству работ:**

1. Должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ:

- Приказ Министерства здравоохранения СССР № 394 от 03 октября 1990г. «Об утверждении положения о комплексном техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники;

- Методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации № 293-22/233 от 27 октября 2003г. «Техническое обслуживание медицинской техники».

1. Наличие собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники и наличие всех сертификатов на право обслуживания перечисленного выше оборудования.
2. К выполнению работ привлекать квалифицированных сертифицированных специалистов, прошедших обучение на предприятии-производителе, или в организации, имеющей право осуществлять обучение на данные виды оборудования (гражданство РФ обязательно).

3. Работы должны выполняться Исполнителем с применением комплекта оборудования и специальных инструментов, программ и паролей доступа для работ по техническому обслуживанию данного оборудования.